长沙仁和医院
体检专用车招标文件

长沙仁和医院
体检专用车招标文件

一   招标人资格要求
1.投标人必须是中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；具有完善的售后服务体系，在法律和财务上与招标人无任何隶属关系； 
2.参加本采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；
3.投标人具有投标汽车的销售经营权，具备所投医疗设备的医疗器械经营或生产资质；
4.投标产品必须为工业和信息化部（原国家发改委）《车辆生产企业及产品公告目录》内的车辆产品，提供网址截图或查询电话等证明；
5.本项目不接受联合体。
6.提供所投医疗设备生产厂家针对本项目的授权（生产企业用自产设备投标不须提供）
7. 投标人在提交投标文件时，应按照有关规定提交投标保证金。
根据法律法规，本项目采购产品整机须为中华人民共和国境内（不含港、澳、台）生产或组装。
二   采购内容及清单
	序号
	产品名称
	数量
	单位

	1
	体检车
	1
	辆

	2
	医用数字化X线DR摄影系统
	1
	套


三   执行标准要求
1、采购项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
2、投标人所投产品应符合国家有关法律、法规、规章的规定以及国家现行相关政策的要求（如：中国强制性产品认证制度）
四   技术需求

根据采购项目和采购内容及清单按下列要求填写技术要求：
4.1 采购项目需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；
4.1.1此台体检车适合于医院外检任务，能完成常规体检的项目，具备常规体检车功能：拍摄胸片等。
4.2 采购项目需满足的技术规格等要求；
4.2.1 技术参数要求：
一：加▲号的条款为关键技术参数投标人对▲部分重要技术指标在投标文件技术偏离表中必须进行一一响应，并提供招标文件要求的证明文件验证。若不响应、逃避响应或模糊混淆概念响应，按照负偏离处理，通过篡改数据响应的按照废标处理并追究法律责任。验收及交货后，若发现中标单位提供的产品不能满足投标要求的，用户可以拒绝支付货款，并要求虚假中标人赔偿全部损失，追究虚假应标中标人的法律责任。
二：验证资料包含：医疗器械部分须提供生产厂家技术白皮书或医疗器械注册证（登记表）或医疗器械注册检验报告验证，须加盖生产厂家公章；车辆部分须提供工信部汽车公告验证；其他部分参照招标要求提供。
4.2.2 技术规格要求见下表：
	序号
	技术参数要求

	一、
	车辆部分
	

	1
	整车要求
	国内一线品牌医疗车，提供医疗车汽车公告

	▲1.1
	总长
	≥6000mm 提供汽车公告验证

	1.2
	总宽
	≥2100mm

	1.3
	总高
	≥2700mm提供汽车公告验证

	1.4
	车厢内高
	≥1800mm

	1.5
	轴距
	≥3600mm

	1.6
	最高时速
	≥100km/h

	1.7
	额定载客人数
	≥3人

	1.8
	总质量
	≥4500Kg提供汽车公告验证

	1.9
	整备质量
	≥4500Kg

	2
	发动机
	

	2.1
	发动机燃料
	柴油

	2.2
	额定功率
	≥180kw提供汽车公告验证

	2.3
	排放标准
	国六排放

	2.4
	排量
	≥2500ml

	3
	其他
	面议

	（二）
	数字化医用X线DR摄影系统
	整体要求


投标人所投DR必须具备整机医疗器械注册证，注册证（登记表）中必须有主要部件的品牌、型号、或参数，若无主要品牌、型号、或参数或与投标产品不符不予认可。

	1
	数字化平板探测器，原装进口

	1.1
	有效范围≥  17× 17 ” 

	▲1.2
	有效成像区域≥  430mm× 430mm（必须提供医疗器械注册证登记表或医疗器械注册检验报告证明）

	▲1.3
	采集矩阵≥3072×3072（必须提供医疗器械注册证登记表或医疗器械注册检验报告证明）

	1.4
	检测器单元尺寸≤ 140um（必须提供生产厂家技术白皮书验证）

	1.5
	像素总和≥943万（必须提供生产厂家技术白皮书验证）

	1.6
	探测器材料：非晶硅

	1.7
	动态范围≥ 14bit

	1.8
	空间分辨率≥ 3.7 LP/mm（必须提供医疗器械注册证登记表或医疗器械注册检验报告证明）

	▲1.9
	平板探测器计量仪要求：探测器自带微型射线剂量接受仪，每次采集图像后，在图像中准确显示患者接受的辐射剂量，以辅助医生诊断及记录存档（提供实拍图片验证）

	1.10
	曝光图像预览时间：≤3S

	▲1.11
	探测器具有X线被动触发功能(AED功能)，探测器不需要和高压发生器连接、建立通讯协议，有小剂量X线照射即可被动触发成像功能。可避免高压发生器和平板间因通讯引发的故障，平板探测器可以随时移机，与其他X光机具备高度兼容性，移机使用时不需专业人员再做高压发生器和探测器的通讯连接。（此功能需DR生产厂家出具承诺函，虚假承诺或甲方验收时发现造假可拒绝支付货款并向追究供应商相关责任）

	2
	X线球管（原装进口） 

	2.1
	功率≥50KW

	▲2.2
	阳极热容量≥325 KHU必须提供医疗器械注册证登记表或医疗器械注册检验报告证明）

	2.3
	球管阳极旋转速度≥ 8500 rpm

	▲2.4
	管组件热容量≥1300kHU必须提供医疗器械注册证登记表或医疗器械注册检验报告证明）

	▲2.5
	双焦点 小焦点：≤0.6mm   大焦点≤1.0mm必须提供医疗器械注册证登记表或医疗器械注册检验报告证明）

	2.6
	最大摄影kv：150kv

	▲3
	高压发生器，为保证产品一致性和稳定性，高压发生器与整机为同一品牌，须提供医疗器械注册证登记表证明。

	3.1
	最大功率≥50KW 提供注册证登记表或注册检验报告证明

	3.2
	高频≥100KHZ

	3.3
	输出电压：40-150KV

	3.4
	最大电流≥630mA提供注册证登记表或注册检验报告证明

	3.5
	最短曝光时间≤1ms

	▲3.6
	增配高压发生器原厂电容储能，禁用电池储能，电容数量≥180个（提供实物图片验证，验收时拆机验证）

	3.7
	最大电流≥630mA提供注册证登记表或注册检验报告证明

	4
	多功能机架装置，禁用厢式机架。

	4.1
	支持WIFI控制机架系统。提供包含此功能的计算机软件著作权证书证明。

	4.2
	机架总线控制，采用Linux操作系统。提供包含此功能的计算机软件著作权证书证明。

	4.3
	球管与平板运动追踪行程：1000mm

	4.4
	球管与探测器同步运动

	4.5
	球管与探测器自动对准功能：自动对准射线中心

	5
	采集工作站，投标人具有计算机软件著作权证书，采集软件与整机同一品牌。须提供注册证登记表验证

	5.1
	操作系统：Windows 7

	5.2
	工作站配置：酷睿 i5；内存：≥4G；硬盘：≥1TB。

	5.3
	21寸显示器，页面设置功能：

	5.4
	中文操作界面

	5.5
	DICOM浏览器：快速图文采集成像，标准DICOM3.0图像格式，自动设置最佳窗宽窗位，根据组织部位范围，快速调窗，多窗显示，拼图，镜像，旋转，反相缩放，漫游，浏览图像。裁剪，分割，测量T标注。组织均衡，平滑，尖锐，降噪，边缘提取，卷积滤波，数据分析；图像加减，平均，融合

	5.6
	中文诊断报告编辑，自定义报告格式，所见所得。

	5.7
	个性化管理：用户管理，角色管理，不同医生分别管理个人空间

	5.8
	备份功能：图像及诊断报告材料的数据库管理，备份

	5.9
	更新自由：随机帮助，及时更新

	5.10
	采集工作站软件有专门的体检模式，可以实现在操作医生不登记信息的情况下，曝光后自动编号排序，并且能够按照日期或场地自动归档当日或每个场地的摄影图像，操作医生当日全部工作完成后，可以直接提出当日全部拍片图像，不需再耗时导出数据。（此功能需厂家提供承诺函，验收时对照此要求验证）

	5.11
	DR工作站软件支持选装升级BMD骨密度检测系统功能。（此功能需DR生产厂家出具承诺函，虚假承诺或甲方验收时发现造假可拒绝支付货款并向追究供应商相关责任）

	6
	限束器

	6.1
	束光器固有滤过≥1.2mmAL

	6.2
	限束器SID在1000mm范围内的亮度均值≥100 Iux

	6.3
	束光器内含固定式滤线栅

	7
	X光机铅房防护设施

	7.1
	防护设施：≥3.5mm四周铅板防护，底部防护≥2.0mm铅当量，顶部防护≥1.0mm铅当量，铅门两扇，配备监控系统。

	7.2
	铅房防护
1.防护标准： X线防护水平符合GBZ264—2015医用X射线诊断系统的放射防护要求；
2.防护措施：球管有用线束背离X线操作台，在铅房四周墙壁和地板\顶部贴铅板；对讲机一套。


4.2.2 其他要求：加▲号的条款为重要条款，未响应者每项扣5分，技术分扣完为止。投标人对▲部分重要技术指标在投标文件技术偏离表中必须进行一一响应，并提供医疗器械注册证（登记表）或医疗器械注册检验报告验证，若不响应、逃避响应或模糊混淆概念响应，按照负偏离处理，通过篡改数据响应的按照废标处理并追究法律责任。若交车验收时发现▲部分不能实现投标文件要求，甲方可以拒绝付款并退货，追究相关造假责任。
五   项目服务标准：
5.1货物的现场安装、调试和启动监督；

    5.2提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

    5.3在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

    5.4在厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。

六   商务要求
6.1 项目质保期要求：保修期叁年，保修期自设备验收合格交付使用之日起计算，维修响应时间二十四小时内。
6.2 售后技术服务要求：
6.2.1终生免费软件升级服务和数据接口免费开放服务。
6.2.2卖方须向买方提供操作手册一套。
6.2.3卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。
6.2.4在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，培训。
6.2.5安装标准：符合国家有关技术规范和标准。
6.3 付款方式：合同签订后甲方向供应商支付合同总金额的30％作为预付款，车辆交付验收合格后支付剩余65％货款，余下5%货款作为质量保证金一年以后无息支付。
6.3 交货时间及地点（详见第八条）
6.4 培训要求：交付使用首次开展工作，提供操作及维护培训。

七   项目证明及授权要求
7.1所有产品均应具有合法透明的供货渠道。投标人须提供主要投标医疗器械产品的医疗器械注册证及登记表，提供医疗车汽车公告。
7.2投标人须提供主要招标医疗设备数字化X线DR摄影系统生产厂家针对本项目授权书，生产厂家直接投标可不提供。

八   工期及供货地点要求

8.1交付日期：合同签订后45工作日内交货
8.2交付地点：需方所在地
九   安装、调试、验收要求
9.1投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起计算。

9.2验收要求：所有设备、材料必须是全新并符合指定参数，若设备验收时发现设备性能指或功能上不符合招标文件技术规格要求，将被视为性能不合格，采购人有权拒收并要求赔偿。

9.3产品验收依次序对照执行标准为：①符合中华人民共和国国家和使用地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准；②符合采购文件和响应承诺中采购方认可的合理最佳配置、参数规格及各项要求；③整车来源国官方颁布标准。

十  投标保证金收取及退还流程
1.投标单位应缴纳 10000.00元（壹万元）人民币的投标保证金。此投标保证金是投标文件的一个组成部分。递交投标文件前完成保证金缴纳。 

2.投标保证金必须从投标单位基本账户转出或汇出，不得以个人名义或其它公司的名义交纳。采用转账、电汇方式汇款至：

户  名： 长沙仁和医院

开户行：建行长沙市井湾子支行

帐  号：43001531061050001280
3.投标单位缴纳投标保证金后在开标前将付款凭证复印件或扫描件交至设备科办公室。

4.投标单位应如期、足额交纳保证金，在开标验证时，由评标专家核查投标保证金银行进帐单凭证（本进帐单由招标单位提供），对于非因招标单位原因，未能提供银行进帐单凭证或凭证数额与规定数额不相符的，将视为不响应招标文件而拒绝其投标。

5.如投标单位在投标时有下列情况之一时，将被扣罚全部投标保证金：

（1）在投标截止日期没有送交投标文件的； 

（2）投标单位在开标前退出投标，或在评标过程中弃标的；

（3）投标单位法定代表人或授权代理人未参加开标会议，或参加开标会议但无有效证件的，或虽到会但迟到15分钟以上的；

（4）在评标过程中，评标委员会发现投标单位以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其它弄虚作假方式投标的；

（5）在评标会结束后，非招标人原因，中标单位放弃中标的；

（6）不按规定时限、全额提交履约保证金的；

中标人未在投标有效期限签署合同协议的。

6.未中标的单位投标保证金的退还：经办部门将投标保证金退还申请单交财务部，投标结束7个工作日内原路办理退还保证金。
7.中标的单位投标保证金的退还：中标单位待合同签订之后，7个工作日内办理退还保证金事宜。

十一  评分标准
综合评分法细则
	综合评分法细则

	一：商务标部分[40分]

	序号
	评审项目
	标准分
	评审内容
	得分要点/分值

	1.1
	投标报价
	30.0 
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（30分）。*若投标报价超出采购预算的，作为无效投标处理。
	其他投标人的价格得分计算方法：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×30

	1.2.1
	年度财务审计报告
	1.0
	投标人提供会计师事务(国家认可)为其出具的上一年度财务审计报告复印件，并加盖会计事务所公章。
	能够提供的得1分，不能提供或提供不全的不得分。

	1.2.2
	银行基本户资信证明
	1.0 
	投标人提供开户银行基本户为其出具的良好及以上资信证明材料原件。
*注：存款证明无效。
	能够提供的得1分，不能提供或提供不全的不得分。

	1.2.3
	依法缴纳税收证明
	1.0
	投标人提供其依法缴纳税收的证明文件原件。
*有效时间：本项目采购公告发布之日前三个月内的税票或银行凭证。
	能够提供的得1分，不能提供或提供不全的不得分。

	1.2.4
	企业信用证明
	1.0 
	投标人提供其在“信用中国”查询的投标企业信誉-行政处罚信息网页，无行政处罚信息并加盖投标人公章。
	能够提供的得1.0分，不能提供或提供不全的不得分。

	1.2.5
	项目质保与售后服务
	2.0 
	本项目全部内容质保期最低贰年（提供优惠质保的，必须单独提供质保承诺函原件），自本项目验收合格之日起计算。
*低于一年质保作无效标处理。

	满足贰年的，得2分

	
	
	
	
	一年或一年以上得1分

	
	
	
	
	低于一年不得分

	1.2.6
	同类项目业绩
	3.0 
	生产厂家所报主要产品的相同项目业绩案例（必须是完整合同原件，包括设备明细）。 
	提交三份完整的合格业绩案例得3.0分。

	
	
	
	
	提交贰份完整的合格业绩案例得1分。

	
	
	
	
	不能提交的不得分

	1.2.11
	有效材料具体体现方式
	1.0
	投标人在投标文件商务标中体现完整的、有效的综合评分细则中所涉及的有效得分材料复印件加盖投标人公章。
*同类项目业绩合同在投标文件中必须体现的内容：工程项目内容、金额、合同双方的盖章签字、签订日期，否则按体现不全处理。
	能够在商务标中体现上述材料的完整、有效复印件的得1分；
不能体现或体现不全的不得分。

	二：技术标部分[50分]

	序号
	评审项目
	标准分
	评审内容
	得分要点/分值

	2.1
	技术分
	50.0 
	评委严格按照招标文件技术指标逐条对应审核各投标文件中技术指标响应情况，最后对供应商的投标文件做出的响应情况进行系统评价，并酌情打分。
★部分为实质性要求条款，不允许产生负偏离.经查实投标人弄虚作假提供虚假技术指标获取中标的的，按照政府采购法及有关规定执行，并追究责任，质保期内采购人行使本权利不受时间限制。
▲部分为重要技术指标，每有一项负偏离扣5分，技术分50分扣至0分为止。
其他非重点指标，每项负偏离扣1分，技术分扣完为止。
	全部满足技术指标（无负偏离），根据实际正偏离条款数量多少得41—50分。

	
	
	
	
	各项技术指标均无正、负偏离条款，能满足本项目技术指标要求的得40分。

	
	
	
	
	技术指标中有正偏离条款，也有非实质性负偏离的，能基本满足本项目要求的得0-39分。

	2.2
	产品选型等相关情况
	6.0 
	在满足招标文件要求的基础上，综合考评投标产品的综合情况（包括：投标方案设计、投标产品选型、样品及资料、供货范围、冗合性、产品技术成熟度和先进性、质量安全可靠性、效能、市场占有率、品牌知名度、信誉度、维护成本、配备备件价格、选配件价格及投标人信誉等各方面因素），由评委酌情打分。
	该项综合评价：好得6分；

	
	
	
	
	该项综合评价：较好得4-5分；

	
	
	
	
	该项综合评价：一般得1-3分。

	2.3
	服务方案及措施情况
	2.0 
	根据投标人针对本项目的供货组织方案、产品安装、调试的主要技术保证措施、人员培训计划、应用技术支持、检验与验收、售后服务方案（维修响应时间、处理办法、解决时间等）、其他服务承诺等综合评定，酌情打分。
	该项综合评价：好得2分；

	
	
	
	
	该项综合评价：一般得1分。

	2.6
	投标文件的制作质量
	1.0 
	根据投标文件编制的内容是否全面、规范、完整，字迹清晰、表述到位，装订等情况，由评委酌情打分。
	该项综合评价：好得1.0分；

	
	
	
	
	该项综合评价：一般得0.5分。

	
	
	1.0 
	投标人应提供所投标产品的官方彩图及说明书，图文并茂，无缺项、便于理解，由评委酌情打分。
	该项综合评价：好得1.0分；

	
	
	
	
	该项综合评价：一般得0.5分。


注：
加▲号的条款为重要条款，未响应者每项扣5分，技术分扣完为止。投标人对▲部分重要技术指标在投标文件技术偏离表中必须进行一一响应，并提供医疗器械注册证（登记表）或医疗器械注册检验报告验证，若不响应、逃避响应或模糊混淆概念响应，按照负偏离处理，通过篡改数据响应的按照废标处理并追究法律责任。
1.本《综合评分法细则》只针对有效投标文件予以评分，不能实质性响应招标文件的投标文件为无效投标文件。
2.评分如出现小数点，则保留到小数点后两位。
3.分数列是指投标人在某评审项目中在该项目所能得到的最高分。
4.技术标由评委根据投标文件对招标文件的响应情况酌情打分；合格投标人技术标的有效得分按下列公式计算：F=（T1+T2+…+TN）/N，其中：F-为合格投标人技术标的汇总得分，T-为评委所给的分值，N-为评标委员会成员人数。
5.按综合得分由高到低顺序排列，以综合得分最高的投标人作为中标人或按排列顺序确定预中标人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
6. 评委打分超出评分标准的为无效打分。

咨询电话：李13308425852

报名截至时间：2026年4月30日
[image: image1.png]



                                                长沙仁和医院设备科
                                                      2026.03.31
